T/ACEF XX—202X

ICS 13.280

CCS Z33

团体标准

T/ACEF XX—202X

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



婴幼儿X射线诊断辐射防护与安全要求
Requirements of radiation protection and safety in infants and young children

 X-ray diagnosis

（征求意见稿）

202X-X-XX发布                                     202X-X-XX实施

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



中华环保联合会   发 布

目  次

II前  言


11 范围


12 规范性引用文件


13 术语和定义


24 总体要求


25 婴幼儿X射线诊断设备性能


26 婴幼儿X射线工作场所防护


37 婴幼儿X射线诊断操作中的防护


48 个人防护用品


49 辐射防护检测





前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国医学科学院放射医学研究所提出。

本文件由中华环保联合会归口。

本文件起草单位：中国医学科学院放射医学研究所、等。

本文件主要起草人：翟贺争，杨雨泽，武权，等。

婴幼儿X射线诊断辐射防护与安全要求

范围

本文件规定了婴幼儿X射线诊断的辐射防护与安全要求，包含X射线诊断设备性能防护、工作场所防护、诊断操作中的防护及个人防护用品要求。

本文件适用于婴幼儿X射线检查过程中的辐射防护与安全管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18871 
电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GBZ 98

放射工作人员健康要求及监护规范

GBZ 128

职业性外照射个人监测规范

GBZ 130 
放射诊断放射防护要求

WS 76       医用X射线诊断设备质量控制检测规范

YY/T 0128   医用诊断X射线辐射防护器具装置及用具

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

婴幼儿X射线诊断 infants and young children X-ray diagnosis

采用X射线设备对婴幼儿开展医学影像学诊断的过程，以期达到放射诊断的目的。

临时控制区 temporary controlled are
婴幼儿X射线诊断时，为限制公众照射在婴幼儿X射线装置外设定的有明显边界标志的临时防护区域。

辐射防护装置  radiation protection device
在婴幼儿X射线检查过程中，用于减少或阻止电离辐射对人体造成伤害的各类装备或器具的统称，包含辐射防护帘、辐射防护屏、辐射防护箱(罩)等。
总体要求

婴幼儿X射线检查应遵循正当性判断原则。

婴幼儿X射线检查过程中应遵循辐射防护最优化原则。在保证临床诊断影像质量的前提下，采用可行的放射防护装置或措施使各类人员接受的辐射剂量和周围环境辐射水平合理达到尽可能低的水平。

婴幼儿X射线使用场所布局合理并符合GB 18871的要求。

医疗机构应制定婴幼儿X射线检查质量控制方案，减少婴幼儿受照剂量，内容至少包含质量控制人员、诊断操作规程、质量控制记录等。

新生儿重症监护病房(NICU)和儿科重症监护病房(PICU)内需要实施床旁X射线诊断时，对区域内无法离开的其他婴幼儿应进行保护。
操作婴幼儿X射线诊断的工作人员应接受放射防护培训，并满足放射工作人员职业健康标准和岗位工作要求，方可上岗。

婴幼儿X射线诊断设备性能

婴幼儿X射线诊断设备的防护性能应符合GBZ 130的相关要求。

婴幼儿X射线诊断设备的质量控制应符合WS 76的相关要求。

婴幼儿X射线诊断设备随机文件中应配置典型工作条件下杂散辐射的周围剂量当量率分布图。

婴幼儿X射线工作场所防护

一般要求

专用工作场所应划分为控制区和监督区，严格控制人员随意进入控制区，对监督区定期委托检测辐射剂量水平。

临时工作场所应参照X射线诊断设备随机文件中提供的周围剂量当量率图并根据实际测量情况设立临时控制区，临时控制区边界的周围剂量当量率宜不大于2.5 μSv/h，在临时控制区内不应有无关人员进入或驻留。
专用（固定）工作场所

工作场所位置的选择应充分考虑周围人员的驻留条件，避开人员停留和流动多的位置。
工作场所机房屏蔽体外剂量水平应满足GBZ 130的要求。

工作场所机房门外应设立警示语句和电离辐射警告标志。

临时工作场所

工作场所临时控制区边界上应设立清晰可见的警告标志牌和电离辐射警告标志。

工作场所临时控制区边界内有临近婴幼儿且无法移出临时控制区边界外时，工作场所内应配置婴幼儿专用防护装置，保障临近婴幼儿安全。距离专用防护装置表面1 m处的周围剂量当量率应不大于2.5 μSv/h。

婴幼儿X射线诊断操作中的防护

一般要求

放射工作人员的操作防护应符合GBZ 130中对射线设备操作的专门防护安全要求，同时关注场所中非放射工作人员位置的防护情况。

应根据婴幼儿诊断类型和防护需要，选择合适的照射条件、照射野以及相应的防护用品和防护设施。

放射工作人员的个人剂量监测应符合GBZ 128的要求。

放射工作人员和公众的年有效剂量约束值应符合GB 18871的要求。

使用移动式X射线机进行床旁操作，操作X射线机的工作人员应提前对现场所有人员履行告知义务，并确保控制区内没有无关人员在场。

对协助受检者进行X射线诊断的人员，除了提前履行告知义务并征得其同意外，还应在协助人员穿着个人防护用品后，才能实施X射线曝光操作。

使用移动式X射线机实施床旁操作时，宜采用向下的投照方式。采用水平投照方式进行诊断时，有用束应避开其他人员，同时应用防护用品进行隔挡。

应合理使用移动X射线机的限束系统，控制照射野的范围，对受检婴幼儿诊断部位邻近的非诊断部位提供屏蔽防护。

近台同时操作X射线透视机防护区应符合WS 76的要求。

移动式X射线设备

放射工作人员应穿着个人防护用品后进行操作，宜采用人员轮换工作，减少职业照射时间。

应确定合理的操作时间，避开医生查房和家属探视等人员集中的时间段。

如有陪检者，应提前履行告知义务并征得其同意外，并为其佩戴个人防护用品。

个人防护用品

医疗机构应为放射工作人员、陪检者及受检者配备必要的防护用品，并定期检查其有效性。

应为接受X射线检查的婴幼儿配置非铅或少铅防护用品，防护用品铅当量不小于0.5 mmPb。

在病房内作X射线诊断时，应配置婴幼儿辐射防护装置，减少毗邻人员受照射线。

对培养箱内婴幼儿进行X射线检查时，应为婴幼儿培养箱配置专用防护帘或可推拉式防护装置。

专用工作场所内应设置佩戴防护用品提示措施，提醒相关人员进行辐射防护。
临时工作场所应为放射工作人员至少配置防护围裙、防护帽、防护颈套和防护眼镜。

应对受检婴幼儿邻近敏感器官或组织采取必要的屏蔽防护设施。

配置的防护装置应符合YY/T 0128的规定。

辐射防护检测

一般要求

新设置的婴幼儿X射线诊断工作场所辐射防护和设备质量控制验收检测符合要求后，方可投入使用。

工作场所辐射防护

检测位置

9.2.1.1　对于专用工作场所，应在巡测的基础上选取具有代表性的检测位点，并符合以下规定：

a) 检测位点距地面（以地板计）130 cm，机房墙（厢）壁外、与机房连通的门、窗、过道，楼上距楼上地面0.5 m的位置，楼下距楼下地面1.5~1.7 m 对应的位置；

b) 操作人员位置。

9.2.1.2　对于临时工作场所，检测位点应包含临时控制区边界、工作人员操作位和其他人员防护设施后30 cm处，培养箱防护装置周围1 m处对应的位置。
检测要求

9.2.2.1　辐射防护检测设备应满足GBZ 130中对检测设备的要求。
9.2.2.2　检测条件应选择设备婴幼儿X射线诊断的临床可能最大工况下的扫描条件，在扫描中心点放置相应模体，出束时间应大于检测设备响应时间。

9.2.2.3 宜使用能够测量短时间出束和脉冲辐射场的设备进行测量，若测量仪器达不到响应时间要求，

则应对其读数进行响应时间修正，修正方法参考GBZ 130。

9.2.2.4　检测频次宜不小于1次/月。

参考文献

[1]GB 9706.219—2021 医用电气设备 第 2-19部分:婴儿培养箱的基本安全和基本性能专用要求.

[2] ICRP Publication 121：Radiological Protection in pediatric Diagnostic and Interventional Radiology.

[3] ICRP Publication 155：Specific Absorbed Fractions for Reference Paediatric Individuals.

_________________________________

